## ICD jednodutinový
LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
1 | JEDNODUTINOVÝ DEFIBRILÁTOR | 0 | Stav
| vybrané parametry ↓ | kód v Číselníku VZP - ZP ↑
1.1 | programovatelné detekční zóny pro | komorovou tachykardii (VT) | N
|  | rychlou komorovou tachykardii (FVT) | N
|  | fibrilaci komor (VF) | N
1.2 | energie dodaného výboje pro defibrilaci/kardioverzi ≥ 35 J |  | N
1.3 | omezení výskytu neadekvátní HV* terapie VT/SVT* diskriminace | onset | N
| * SVT - supraventrikulární tachykardie HV - high voltage, napěťový výboj | stabilita vlny R | N
|  | morfologie vlny R | N
1.4 | neinvazivní změna konfigurace HV terapie | změna polarity výboje | N
|  | změna tvaru výboje | N
|  | změna vektoru výboje | N
1.5 | antitachykardická stimulace (ATP) v zóně VF |  | N
1.6 | rychlá, přehledná a automatická diagnostika a interpretace dat, kvalitní intrakardiální signály (IEGM), uložení minimálně 15 min IEGM |  | N
1.7 | ochrana proti elektromagnetické interferenci (mobilní telefony, ...) |  | N
1.8 | kontinuální telemetrické monitorování pacienta s možností kontroly přístroje na dálku bez nutnosti návštěvy lékaře |  | N
1.9 | automatické měření a nastavení základních stimulačních parametrů implantátem, optimalizace funkce, zvýšená bezpečnost, prodloužená životnost přístroje, upozornění na technické závady |  | N
1.10 | soubor algoritmů pro minimalizaci rizika neadekvátního výboje a prevenci síňových tachydysrytmií
1.11 | záruční doba přístroje (uveďte v měsících) |  | x
1.12 | životnost přístroje (uveďte v měsících) |  | x
1.13 | schopnost podmíněného použití při vyšetření magnetickou rezonancí |  | N
1.14 | další, výše neuvedené funkce (popis):
LEGENDA - Stav
|  | je součástí vybavení | A
|  | není součástí vybavení | N
|  | číselná hodnota | x

## ICD dvoudutinový
LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
2 | DVOUDUTINOVÝ DEFIBRILÁTOR | 0 | Stav
| vybrané parametry ↓ | kód v Číselníku VZP - ZP ↑
2.1 | programovatelné detekční zóny pro | komorovou tachykardii (VT) | N
|  | rychlou komorovou tachykardii (FVT) | N
|  | fibrilaci komor (VF) | N
2.2 | energie dodaného výboje pro defibrilaci/kardioverzi ≥ 35 J |  | N
2.3 | omezení výskytu neadekvátní HV* terapie VT/SVT* diskriminace | onset | N
| * SVT - supraventrikulární tachykardie HV - high voltage, napěťový výboj | stabilita vlny R | N
|  | morfologie vlny R | N
2.4 | neinvazivní změna konfigurace HV terapie | změna polarity výboje | N
|  | změna tvaru výboje | N
|  | změna vektoru výboje | N
2.5 | antitachykardická stimulace (ATP) v zóně VF |  | N
2.6 | rychlá, přehledná a automatická diagnostika a interpretace dat, kvalitní intrakardiální signály (IEGM), uložení minimálně 15 min IEGM |  | N
2.7 | ochrana proti elektromagnetické interferenci (mobilní telefony, ...) |  | N
2.8 | možnost optimalizace intervalů: AV/PV (intervalatrioventrikulární/interval po vlně P), vyhledávání vlastního AV vedení pacienta |  | N
2.9 | kontinuální telemetrické monitorování pacienta s možností kontroly přístroje na dálku bez nutnosti návštěvy lékaře |  | N
2.10 | automatické měření a nastavení základních stimulačních parametrů implantátem, optimalizace funkce, zvýšená bezpečnost, prodloužená životnost přístroje, upozornění na technické závady |  | N
2.11 | soubor algoritmů pro minimalizaci rizika neadekvátního výboje a prevenci síňových tachydysrytmií |  | N
2.12 | záruční doba přístroje (uveďte v měsících) |  | x
2.13 | životnost přístroje (uveďte v měsících) |  | x
2.14 | schopnost podmíněného použití při vyšetření magnetickou rezonancí |  | N
2.15 | další, výše neuvedené funkce (popis):
LEGENDA - Stav
|  | je součástí vybavení | A
|  | není součástí vybavení | N
|  | číselná hodnota | x

## ICD biventrikulární
LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
3 | BIVENTRIKULÁRNÍ DEFIBRILÁTOR | 0 | Stav
| vybrané parametry ↓ | kód v Číselníku VZP - ZP ↑
3.1 | programovatelné detekční zóny pro | komorovou tachykardii (VT) | N
|  | rychlou komorovou tachykardii (FVT) | N
|  | fibrilaci komor (VF) | N
3.2 | energie dodaného výboje pro defibrilaci/kardioverzi ≥ 35 J |  | N
3.3 | omezení výskytu neadekvátní HV* terapie VT/SVT* diskriminace | onset | N
| * SVT - supraventrikulární tachykardie HV - high voltage, napěťový výboj | stabilita vlny R | N
|  | morfologie vlny R | N
3.4 | neinvazivní změna konfigurace HV a LV* terapie | změna polarity výboje | N
| * LV - levá komora | změna tvaru výboje | N
|  | změna vektoru výboje | N
3.5 | antitachykardická stimulace (ATP) před defibrilací v zóně VF |  | N
3.6 | rychlá, přehledná a automatická diagnostika a interpretace dat, kvalitní intrakardiální signály (IEGM), uložení minimálně 15 min IEGM |  | N
3.7 | ochrana proti elektromagnetické interferenci (mobilní telefony, ...) |  | N
3.8 | biventrikulární stimulace s nezávislým programováním výdeje a časováním obou komorových kanálů |  | N
3.9 | možnost optimalizace intervalů: AV/PV, VV (interval mezi komorami), vyhledávání vlastního AV vedení pacienta nebo nucené stimulace komor |  | N
3.10 | kontinuální telemetrické monitorování pacienta s možností kontroly přístroje na dálku bez nutnosti návštěvy lékaře |  | N
3.11 | automatické měření a nastavení základních stimulačních parametrů implantátem, optimalizace funkce, zvýšená bezpečnost, prodloužená životnost přístroje, upozornění na technické závady |  | N
3.12 | soubor algoritmů pro sledování aktuálního stavu pacienta se srdečním selháním |  | N
3.13 | soubor algoritmů pro minimalizaci rizika neadekvátního výboje a prevenci síňových tachydysrytmií |  | N
3.14 | záruční doba přístroje (uveďte v měsících) |  | x
3.15 | životnost přístroje (uveďte v měsících) |  | x
3.16 | schopnost podmíněného použití při vyšetření magnetickou rezonancí |  | N
3.17 | další, výše neuvedené funkce (popis):
LEGENDA - Stav
|  | je součástí vybavení | A
|  | není součástí vybavení | N
|  | číselná hodnota | x

## KS jednodutinový
| LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU | 0
1 | JEDNODUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR | kód v Číselníku VZP - ZP ↑
| vybrané parametry ↓ |  | Stav
1.1 | Automatické měření stimulačního prahu alespoň v komoře |  | N
1.2 | Telemetrické měření | stav baterie | N
|  | impedance elektrod | N
|  | diagnostické funkce přístroje | N
1.3 | Přepnutí polarity elektrody v případě poruchy |  | N
1.4 | Životnost baterie při standardním programování výdeje (uveďte v měsících) |  | x
1.5 | Maximální programovatelná amplituda stimulačního impulsu (uveďte ve voltech) |  | x
1.6 | Ochrana proti elektromagnetickému rušení - mobilní telefony, zdroje elaktromagnetické interference (EMI) |  | N
1.7 | Adaptace srdeční frekvence | podle fyzické zátěže | N
|  | automatické nastavení senzoru | N
1.8 | Záruční doba (uveďte v měsících) |  | x
1.9 | Monitorování pacienta | automatické měření | N
|  | upozornění na technické problémy systému | N
1.10 | Nastavení základních stimulačních parametrů implantátu na základě automatického měření implantátem | nastavení optimální funkce | N
|  | nastaveí větší bezpečnosti | N
|  | nastavení delší životnosti implantovaného přístroje | N
1.11 | Neinvazivní programová stimulace komor |  | N
1.12 | Ukládání | intrakardiálního EKG | N
|  | inteligentní Holter | N
1.13 | Schopnost podmíněného použití při vyšetření magnetickou rezonancí |  | N
1.14 | Telemonitoring |  | N
Legenda - Stav
ANO | je součástí vybavení
NE | není součástí vybavení
x | vyplňte číselnou hodnotu
1.15 | Poznámky

## KS dvoudutinový
| LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU | 0
2 | DVOUDUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR | kód v Číselníku VZP - ZP ↑
| vybrané parametry ↓ |  | Stav
2.1 | Automatické měření stimulačního prahu alespoň v jednom kanálu |  | N
2.2 | Telemetrické měření | stav baterie | N
|  | impedance elektrod | N
|  | diagnostické funkce přístroje | N
2.3 | Možnost změny polarity elektrody (UP/BP) pro stimulaci i vnímání | v síňovém kanálu | N
|  | v komorovém kanálu | N
|  | v případě poruchy | N
2.4 | Životnost baterie při standardním programování výdeje (uveďte v měsících) |  | x
2.5 | Maximální programovatelná amplituda stimulačního impulsu (uveďte ve voltech) |  | x
2.6 | Ochrana proti elektromagnetickému rušení - mobilní telefony, zdroje elaktromagnetické interference (EMI) |  | N
2.7 | Adaptace srdeční frekvence | podle fyzické zátěže | N
|  | automatické nastavení senzoru | N
2.8 | Algoritmus | k udržení vlastního síňokomorového vedení | N
|  | k vyloučení dominance vlastního síňokomorového vedení | N
|  | prevence síňových tachydysrytmií | N
|  | terapie síňových tachydysrytmií | N
2.9 | Funkce | Mode Switch | N
|  | PMT protection | N
2.10 | Záruční doba (uveďte v měsících) |  | x
2.11 | Monitorování pacienta | automatické měření | N
|  | upozornění na technické problémy systému | N
2.12 | Nastavení základních stimulačních parametrů implantátu na základě automatického měření implantátem | nastavení optimální funkce | N
|  | nastaveí větší bezpečnosti | N
|  | nastavení delší životnosti implantovaného přístroje | N
2.13 | Neinvazivní programová stimulace komor |  | N
2.14 | Ukládání | intrakardiálního EKG | N
|  | inteligentní Holter | N
2.15 | Algoritmus | pro prevenci síňových tachydysrytmií | N
|  | pro terapii síňových tachydysrytmií | N
2.16 | Schopnost podmíněného použití při vyšetření magnetickou rezonancí |  | N
2.17 | Telemonitoring |  | N
Legenda - Stav
A | je součástí vybavení
N | není součástí vybavení
x | číselná hodnota
2.18 | Poznámky

## KS biventrikulární
| LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU | 0
3 | BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULÁTOR | kód v Číselníku VZP - ZP ↑
| vybrané parametry ↓ |  | Stav
3.1 | Automatické měření stimulačního prahu alespoň v jednom kanálu |  | N
3.2 | Telemetrické měření | stav baterie | N
|  | impedance elektrod | N
|  | diagnostické funkce přístroje | N
3.3 | Možnost změny polarity elektrody (UP/BP) pro stimulaci i vnímání | v síňovém kanálu | N
|  | v komorovém kanálu | N
|  | v případě poruchy | N
3.4 | Životnost baterie při standardním programování výdeje (uveďte v měsících) |  | x
3.5 | Programovatelná amplituda stimulačního impulsu (uveďte ve voltech) | v komorových kanálech | x
|  | v síňovém kanálu | x
3.6 | Ochrana proti elektromagnetickému rušení - mobilní telefony, zdroje elaktromagnetické interference (EMI) |  | N
3.7 | Adaptace srdeční frekvence | podle fyzické zátěže | N
|  | automatické nastavení senzoru | N
3.8 | Funkce | Mode Switch | N
|  | PMT protection | N
3.9 | Nezávislá programace komorových výstupů z PK/LK posunu |  | N
3.10 | Záruční doba (uveďte v měsících) |  | x
3.11 | Monitorování pacienta | automatické měření | N
|  | upozornění na technické problémy systému | N
3.12 | Nastavení základních stimulačních parametrů implantátu na základě automatického měření implantátem | nastavení optimální funkce | N
|  | nastaveí větší bezpečnosti | N
|  | nastavení delší životnosti implantovaného přístroje | N
3.13 | Neinvazivní programová stimulace komor |  | N
3.14 | Ukládání | intrakardiálního EKG | N
|  | leadless EKG | N
3.15 | Algoritmus | pro prevenci síňových tachydysrytmií | N
|  | pro terapii síňových tachydysrytmií | N
3.16 | Algoritmy pro sledování aktuálního stavu pacienta se srdečním selháním |  | N
3.17 | Měření nitrohrudní impedance |  | N
3.18 | Schopnost podmíněného použití při vyšetření magnetickou rezonancí |  | N
3.19 | Telemonitoring |  | N
Legenda - Stav
A | je součástí vybavení
N | není součástí vybavení
x | číselná hodnota
3.20 | Poznámky